Appendix do Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1 z dnia 06.10.2022 r.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość graniczna / Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy (nieużywany i nierekondycjonowany) o polu minimum 1.5 T do badań całego ciała z elementami systemu (dostawa, montaż, uruchomienie). Rok produkcji 2023. | Tak |  |
| 2. | Technologia "zero boil-off" | Tak |  |
| 3. | Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem "shim", cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) min. 70 cm | Tak |  |
| 4. | Użyteczna maksymalna amplituda dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie min. 35 mT/m | Tak |  |
| 5. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w jednej osi możliwa do zastosowania dla wartości amplitudy z punktu I.4 (tj. co najmniej 35 mT/m) | Min. 150 T/m/s |  |
| 6. | Redukcja hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe | Tak |  |
| 7. | Redukcja hałasu poprzez rozwiązania software'owe | Tak |  |
| 8. | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową (pełna ścieżka cyfrowa oznacza tor: wzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, rekonstruktor) możliwa do wykorzystania w maksymalnym statycznym polu widzenia (max FOV) | Liczba kanałów: nie mniej niż 32 |  |
| 9. | Aparat certyfikowany do instalacji w naczepach mobilnych | Tak |  |
| 10. | Instalacja aparatu w specjalistycznej naczepie mobilnej | Tak |  |
| II | CEWKI |  |  |
| 1. | Nadawczo-odbiorcza cewka ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak |  |
| 2. | Cewka przeznaczona do badań głowy spolaryzowana kołowo albo kwadraturowa | Tak |  |
| 3. | Wielokanałowa cewka dedykowana do badania głowy o wysokiej rozdzielczości, posiadająca, co najmniej 15 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV, do akwizycji równoległych typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważne, kompatybilna ze spektroskopią. | Tak |  |
| 4. | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych): typu array, posiadająca, co najmniej 20 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV, do akwizycji równoległych typu iPAT, SENSE, ARC, ASSET, SPEEDER lub równoważne, | Tak |  |
| 5. | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica mniejsza): typu array posiadająca, co najmniej 30 elementy obrazujące jednocześnie w maksymalnym FOV, do akwizycji równoległych całego obiektu typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważne. Zaoferowana cewka powinna zapewnić, co najmniej pokrycie w maksymalnym statycznym FOV dostępnym dla oferowanego aparatu | Aparat wyposażony w co najmniej jedną cewkę wielokanałową typu matrycowego wykonana w technologii wysokiej elastyczności (AIR lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem i zakresem badania 50x50 cm. |  |
| 6. | Wielokanałowa cewka typu array (lub kombinacja cewek) umożliwiająca badanie całego kręgosłupa (odcinki C, Th i L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, posiadająca, co najmniej 16 elementów (leżących w bezpośrednim sąsiedztwie kręgosłupa a nie obok) obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV, do akwizycji równoległych całego obiektu typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważne. | Tak |  |
| 7. | Wielokanałowa cewka typu array (lub kombinacja cewek) umożliwiająca badanie całego ośrodkowego układu nerwowego (tzn. głowa + cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, posiadająca, co najmniej 28 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV, do akwizycji równoległych całego obiektu typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważne. | Tak |  |
| 8. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania barku lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie barku, posiadająca, co najmniej 8 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV | Liczba kanałów: minimum 8 |  |
| 9. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania nadgarstka lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, posiadająca, co najmniej 8 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV | Liczba kanałów: minimum 8 |  |
| 10. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu skokowego i stopy lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stawu skokowego i stopy, posiadająca, co najmniej 8 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV | Liczba kanałów: minimum 8 |  |
| 11. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu kolanowego lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stawu kolanowego, posiadająca, co najmniej 8 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV | Tak |  |
| 12. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych, umożliwiająca wykonywanie biopsji i spektroskopii sutka, posiadająca, co najmniej 7 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV, do akwizycji równoległych całego obiektu typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważnych. | Opcjonalnie |  |
| 13. | Wielokanałowa dedykowana cewka do badań angiograficznych aorty i kończyn dolnych, posiadająca, najmniej 16 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV, do akwizycji równoległych całego obiektu typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważnych. | Opcjonalnie |  |
| 14. | Wielokanałowa dedykowana cewka (z podstawką zmniejszającą nacisk na kończyny dolne) do badań angiograficznych aorty i kończyn dolnych, posiadająca, najmniej 16 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV, do akwizycji równoległych całego obiektu typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważnych. Długość cewki ≥ 100 cm. | Opcjonalnie |  |
| 15. | Wielokanałowa dedykowana cewka do badań serca | Opcjonalnie |  |
| III | INNE |  |  |
| 1. | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | Zakres badania w cm: ≤ 200 cm |  |
| 2. | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) wypracowujący sygnał synchronizujący sekwencje obrazujące | Tak |  |
| IV | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |
| 1. | Badania neurologiczne | Tak |  |
| 1.1. | Rutynowe badania neurologiczne | Tak |  |
| 1.1.1. | Badania obszaru głowy |  |  |
| 1.1.2. | Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |
| 1.1.3. | Sekwencje Steady State do badań OUN (typu FIESTA lub typu CISS lub typu Balanced FFE lub równoważne) 2D/3D | Tak |  |
| 1.1.4. | Izotropowe sekwencje 3D typu TSE/FSE pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości | Tak |  |
| 1.1.5. | Izotropowe sekwencje 3D typu GRE pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości | Tak |  |
| 1.1.6. | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging'' - SWI, SWAN lub SWIp lub równoważne) | Tak |  |
| 1.1.7. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie cech anatomicznych głowy | Tak |  |
| 1.2. | Dyfuzja | Tak |  |
| 1.2.1. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |
| 1.2.2. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, High-Resolution Diffusion lub równoważne) | Tak |  |
| 1.2.3. | Max wartość b ≥ 10 000 s/mm2 | Tak |  |
| 1.2.4. | Liczenie map ADC | Tak |  |
| 1.2.5. | Automatyczne liczenie map ADC na konsoli operatora (typu Inline Diffusion lub Pakiet NeuroPro lub równoważne) | Tak |  |
| 1.2.6. | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum (np. dzięki zastosowaniu akwizycji radialnej i wykorzystaniu sekwencji TSE lub FSE), inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie 1.2.2. | Tak |  |
| 1.2.7. | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonych FOV np.. 20 cm x 10 cm, bez artefaktów typu "folding", uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Opcjonalnie |  |
| 1.3. | Perfuzja | Tak |  |
| 1.3.1. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI | Tak |  |
| 1.3.2. | Automatyczne generowanie map CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak) na konsoli operatora (typu Neuro Perfusion lub Inline Perfusion lub równoważne) | Tak |  |
| 1.3.3. | Automatyczne generowanie map perfuzji na konsoli operatora z automatycznym uwzględnieniem tętniczej funkcji wejścia (Arterial-Input Function) w oparciu o czasową postać sygnału, w celu obliczenia znormalizowanych wartości CBF, CBV, MTT oraz TTP w oparciu o dynamikę przepływów naczyniowych u konkretnego pacjenta | Tak |  |
| 1.3.4. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) lub równoważne. | Tak |  |
| 1.4. | Tensor dyfuzji (DTI) | Tak |  |
| 1.4.1. | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak |  |
| 1.4.2. | Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 32 kierunków | Liczba kierunków: ≥ 32 kierunków |  |
| 1.4.3. | Traktografia tensora dyfuzji | Tak |  |
| 1.4.4. | Oprogramowanie do badań tensora dyfuzji na konsolę operatorską | Tak |  |
| 1.4.5. | Oprogramowanie do badań tensora dyfuzji na konsolę lekarską | Tak |  |
| 1.5. | Spektroskopia wodorowa | Tak |  |
| 1.5.1. | Single Voxel oraz CSI, 2D, 3D | Tak |  |
| 1.5.2. | Aplikacje do postprocessingu badań spektroskopii Single Voxel oraz CSI 2D, 3D na konsoli operatora | Tak |  |
| 1.6. | Badania funkcjonalne | Tak |  |
| 1.6.1. | Badania funkcjonalne w oparciu o techniki BOLD | Tak |  |
| 1.6.2. | Oprogramowanie do wykonania badań funkcjonalnych mózgu (fMRI) na konsolę operatorską | Tak |  |
| 1.6.3. | Aparat kompatybilny z oprogramowaniem i osprzętem firmy Neuro Device Group Sp. z o.o | Tak |  |
|  | · Monitor NNL LCD LED 32 cale |  |  |
|  | · NNL Sync Box |  |  |
|  | · NNL Audio System |  |  |
|  | · NNL Aktiva |  |  |
|  | · Instalacja i szkolenie |  |  |
|  | · Transport i ubezpieczenie |  |  |
| 2. | Angiografia | Tak |  |
| 2.1. | Time-of-Flight MRA | Tak |  |
| 2.2. | Phase Contrast MRA | Tak |  |
| 2.3. | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic, (co najmniej mózgu, szyjnej, udowej, podkolanowej, nerkowych) z możliwością tłumienia tkanek tła i przepływu żylnego. | Tak |  |
| 2.3.1. | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic peryferyjnych z możliwością bramkowania kardiologicznego | Tak |  |
| 2.4. | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | Tak |  |
| 2.4.1. | Dynamiczne badania 3D Angio MR | Tak |  |
| 2.4.2. | Bolus Timing (typu Bolus Trak, Care Bolus lub SmartPrep lub równoważne) | Tak |  |
| 2.4.3. | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia peryferyjne i. np. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (typu TRICKS, TWIST lub 4D Trak lub równoważne) | Tak |  |
| 3. | Badania ortopedyczne | Tak |  |
| 3.1. | Protokoły i sekwencje do badań stawów | Aparat, który posiada obrazowanie kości na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwe do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych (oZTEo lub odpowiednio do nomenklatury producenta). |  |
| 3.1.1. | Badanie stawu kolanowego | Tak |  |
| 3.1.2. | Badanie barku | Tak |  |
| 3.1.3. | Badanie nadgarstka | Tak |  |
| 3.1.4. | Badanie stawu skokowego | Tak |  |
| 3.2. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (typu SPACE, BRAVO, CUBE lub lub równoważne). | Tak |  |
| 3.2.1. | Sekwencja wykorzystująca akwizycje ze zmiennym kątem odchylenia wektora magnetyzacji (flip angle) | Tak |  |
| 3.3. | Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (typu IDEAL, DIXON lub równoważne). | Tak |  |
| 3.3.1. | Zaoferowana sekwencja bazuje na technice innej niż 2-punktowy DIXON i pozwala na akwizycje zarówno FSE, jak i GRE (wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśniowo-szkieletowych, np. kolano) | Tak |  |
| 3.4. | Sekwencje umożliwiające tworzenie map parametrycznych T2 do oceny zawartości wody w chrząstce między-stawowej | Tak |  |
| 4. | Obrazowanie równoległe | Tak |  |
| 4.1. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważne) | Tak |  |
| 4.2. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (typu GRAPPA, GEM, ARC lub równoważne) | Tak |  |
| 4.3. | Technika autokalibracji niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru (skanu), w procesie kalibracji czułości cewek | Tak |  |
| 4.4. | Max współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie nie mniej niż 9 | Tak |  |
| 5. | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania | Tak |  |
| 5.1. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |
| 5.2. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |
| 6. | Techniki redukcji artefaktów | Tak |  |
| 6.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu T2 (typu BLADE, PROPELLER lub równoważne) | Tak |  |
| 6.2. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu FLAIR (typu BLADE, PROPELLER lub równoważne) | Technika dostępna dla matrycy o wartości 256x256 |  |
| 6.3. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu T1 (typu BLADE, PROPELLER lub równoważne) | Technika dostępna dla matrycy o wartości 256x256 |  |
| 6.4. | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (artefaktów typu "susceptibility") w badaniu DWI przy użyciu algorytmu wykorzystującego radialną akwizycję przestrzeni K (typu PROPELLER lub równoważne) | Tak |  |
| 6.5. | Dedykowana technika redukcji artefaktów powstałych w obrazowaniu tkanek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie metalowych implantów (typu MAVRIC SL lub równoważne). Inna niż sekwencje oparte na technice Dixona. | Tak |  |
| 6.6. | Aparat, który posiada nowoczesna metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D) dla wszystkich anatomii, zintegrowana z konsolą operatorską. | Opcjonalnie |  |
|  | Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning): |  |  |
|  | a. umożliwiające jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej |  |  |
|  | b. algorytm działający bez skanu kalibracyjnego |  |  |
|  | c. umożliwiające wybór poziomu zwiększenia SNR - co najmniej trzy ustawienia dostępne z poziomu klinicznego. |  |  |
|  | d. rozwiązanie możliwe dla sekwencji SE, FSE, SSFSE, DWI, GRE, kompatybilne z obrazowaniem równoległym (ASSET, ARC, SENSE, iPAT lub odpowiednio do nomenklatury producenta) |  |  |
|  | e. likwidujące artefakty Gibbs'a tzw. truncation artifacts |  |  |
| V | Oprogramowanie postprocessingowe na konsolę lekarską |  |  |
| 1. | wykrywanie żelaza w mięśniu sercowym | Tak |  |
| 2. | wykrywanie żelaza w wątrobie | Tak |  |
| 3. | ocena zawartości wody w chrząstce | Tak |  |
| 4. | redukcja artefaktów od implantów metalowych | Tak |  |
| 5. | pakiet na konsolę do zaawansowanej analizy badań onkologicznych/ | Tak |  |
| 6. | oprogramowanie na konsolę do analiz cardio MR | Opcjonalnie |  |
| 7. | oprogramowanie do badań angiograficznych MR | Tak |  |
| 8. | oprogramowanie do zaawansowanych akwizycji w zakresie badań prostaty | Tak |  |
| 9. | oprogramowanie do zaawansowanych analiz badań mammograficznych MR | Opcjonalnie |  |
| 10. | oprogramowanie do obróbki zaawansowanych akwizycji w obszarze mięśniowo-szkieletowym | Tak |  |
| 11. | oprogramowanie do obróbki sekwencji wolumerycznej (3D) do badań serca | Tak |  |
| 12. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |
| 13. | MPR | Tak |  |
| 14. | MIP | Tak |  |
| 15. | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  |
| 16. | 3D VRT | Tak |  |
| 17. | Podstawowa analiza obrazów MR i CT | Tak |  |
| 18. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak |  |
| 19. | Program wspomagający ocenę badań onkologicznych (w tym synchronizacja badań, pomiary) | Tak |  |
| 20. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru | Tak |  |
| 21. | Analiza dyfuzji, mapy ADC | Tak |  |
| 22. | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: | Tak |  |
| 23. | TTP (Time-to-Peak) | Tak |  |
| 24. | relMTT (relative Mean Transit Time) | Tak |  |
| 25. | relCBV (relative Cerebral Blood Volume) | Tak |  |
| 26. | relCBF (relative Cerebral Blood Flow) | Tak |  |
| 27. | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL | Tak |  |
| 28. | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętość) | Tak |  |
| 29. | Oprogramowanie do analizy badań spektroskopowych SV, 2D i 3D CSI | Tak |  |
| 30. | Kolorowe mapy dla badań DTI, 2D | Tak |  |
| 31. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak |  |
| 32. | Pakiet do zaawansowanej analizy pomiarów serca (morfologia, funkcja, perfuzja, późne wzmocnienie) w pełnej opcji. Względna perfuzja mięśnia sercowego z segmentacją. Tryb wyświetlania ClNE dla dynamicznej prezentacji ruchów serca. Analiza i pomiar przepływów. Minimum na jednej konsoli lekarskiej. | Opcjonalnie |  |
| 33. | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych. Minimalna funkcjonalność: rekonstrukcje typu virtual endoskopy, volume rendering technique, automatyczna lub półautomatyczna detekcja segmentów naczyń, pomiar stenozy, rozróżnianie tętnic i żył. Minimum na jednej konsoli lekarskiej. | Opcjonalnie |  |
| 34. | Oprogramowanie do analiz zmian właściwości naczyniowych badanych guzów | Opcjonalnie |  |
| 35. | Filtr obrazów | Tak |  |
| 36. | Konsola niezależna, mogąca działać po całkowitym wyłączeniu konsoli podstawowej aparatu MR | Tak |  |
| VI | STACJA DIAGNOSTYCZNA - trzymonitorowa lub dwumonitorowa stacja opisowo-diagnostyczna szt. 1 | Tak |  |
| VII | SERWIS, PRZEGLĄDY I NAPRAWY GWARANCYJNE |  |  |
| 1. | Okres gwarancji. Gwarancja obowiązująca na terenie Europy. | Ilość miesięcy: min. 12 m-cy |  |
| VIII | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań | Tak |  |
| 2. | Dwukomorowa strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR 1.5T | Opcjonalnie |  |
| 3. | Słuchawki nauszne i douszne, tłumiące hałas dla pacjenta, z zestawem muzycznym (odtwarzacz płyt CD) umożliwiającym odsłuch muzyki w trakcie badania i komunikację z pacjentem | Tak |  |
| 4. | Komputer dla stacji RIS dla operatora | Tak |  |
| 5. | Drukarka sieciowa | Tak |  |
| 6. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |
| 7. | Zestaw podgłówków | Tak |  |
|  | i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach | Tak |  |
| 8. | Wykrywacz metali | Tak |  |
| 9. | Niemagnetyczny wózek do przewożenia pacjentów leżących | Tak |  |
| 10. | Niemagnetyczny wózek do przewożenia pacjentów siedzących | Opcjonalnie |  |
| 11. | Niemagnetyczna gaśnica | Tak |  |
| 12. | Osprzęt umożliwiający wykonanie biopsji piersi pod kontrolą rezonansu magnetycznego | Opcjonalnie |  |
| 13. | Osprzęt umożliwiający wykonanie biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą rezonansu magnetycznego | Opcjonalnie |  |
| IX | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego wynikającego z warunków technicznych przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu nie mniej niż 90% | Tak |  |
| 2. | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego | Liczba dni szkolenia aplikacyjnego: minimum 10 dni |  |
| 3. | Wykonanie testów pola magnetycznego na potrzeby SANEPID | Tak |  |

………………………………  										……………………………………………………………….……………………………………….

Miejscowość, data									             (pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)