……………….…………………

(miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 z dnia 29.12.2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

I Nazwa oraz adres Zamawiającego

WOŹNIAK MAGDALENA Magdalena Woźniak

UL. TARASOWA 4/109

20-819 LUBLIN

II Data sporządzenia oferty

…………………………………………………………………………………………………

III Nazwa oraz adres Wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………...…………………………..…

KRS: ……………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………………………………….

REGON: ………………………………………………………………………………………

Tel.: …………………………………………………………………………………………...

e-mail: .………………………………………………………………………………………

IV Dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Wykonawcę do składania oferty i kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko: …...……………………………………………………………………

Stanowisko:…………………………………………………………………………………

Tel: ………………………………………………………………………………………………

e-mail: ..………………………………………………………………………………………

V Oferta

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 29.12.2022 r.  dotyczące udzielenia zamówienia na dostawę mobilnej jednostki MRI (naczepy), w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej diagnostyki funkcjonalnej SSŻ wspomaganej numeryczną symulacją biomechaniki krążków stawowych” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

–składam/y niniejszą ofertę:

| Cena wykonania przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Kwota netto: …………………………...PLN VAT………………………..…………………PLN Kwota brutto…………………………...PLN | Słownie: ………………………………………… Słownie: ………………………………………… Słownie: ………………………………………… |
| Termin realizacji Zamówienia |  |
| ……………… dni | Słownie: …………………………… dni |

ZGODNOŚĆ Z ZAŁOŻENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

| I | WYMAGANIA OGÓLNE | Spełnienie kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilna jednostka MRI (naczepa), certyfikowana przez dostawcę urządzenia do rezonansu magnetycznego GE SIGNATM Voyager 1,5 T- GE Healthcare. | TAK NIE |
| 2 | Przekazanie kompletu dokumentów umożliwiających potwierdzenie certyfikacji. | TAK NIE |
| 3 | Naczepa obudowana stalą z zainstalowaną klatką Faradaya. | TAK NIE |
| 4 | Projekt naczepy musi zapewniać dobrą jakość obrazowania MRI, tak, aby otoczenie nie miało wpływu na jakość obrazu. | TAK NIE |
| 5 | Jednostka mobilna spełniająca wszystkie przepisy i wymagania drogowe we wszystkich krajach europejskich. | TAK NIE |
| II | KONSTRUKCJA NACZEPY |  |
| 1 | Naczepa wykonana z płyty wielowarstwowej typu „sandwich” o następujących cechach: |  |
| 1.1 | Pianka zamkniętokomórkowa (podobna do tej stosowanej w przemyśle lotniczym). | TAK NIE |
| 1.2 | Do 14 warstw materiałów, w tym ekranowanie, zawartych w jednym, ciągłym panelu, konstrukcja bez punktów łączenia ścian bocznych i górnych, eliminująca odsłonięte elementy złączne. | TAK NIE |
| 1.3 | Maksymalna wydajność w ekstremalnych warunkach pogodowych: standardowo od -31°F/-35°C do +113°F/+45°C. | TAK NIE |
| 1.4 | Wartość izolacji 0,375K. | TAK NIE |
| 1.5 | Uszczelnienie jednostki mobilnej zapobiegające przenikaniu wody i korozji. | TAK NIE |
| 1.6 | Każda ze ścian wykonana z jednego elementu. | TAK NIE |
| III | WNĘTRZE |  |
| 1 | Meble |  |
| 1.1 | Meble wykonane z lekkiej płyty wielowarstwowej pokrytej laminatem HPL. | TAK NIE |
| 1.2 | Drzwi szafek wykonane z płyty MDF pokrytej z obu stron laminatem HPL. | TAK NIE |
| 1.3 | Drzwi wykonane z metalowymi zamkami przyciskowymi gwarantujące, że drzwi pozostaną zamknięte podczas transportu. | TAK NIE |
| 1.4 | Drzwi mocowane za pomocą zawiasów wwiercanych. | TAK NIE |
| 2 | Część techniczna |  |
| 2.1 | Obszar techniczny w przedniej części Jednostki: dostęp do niego jest od przodu pojazdu. | TAK NIE |
| 2.2 | Obszar składa się z dwóch poziomów i mieści agregat prądotwórczy oraz system chłodzenia. | TAK NIE |
| 2.3 | Obszar chroniony przed potencjalnymi uszkodzeniami przez dwie boczne ściany z kratami nawiewnymi i wywiewnymi. | TAK NIE |
| 3 | Pomieszczenie z urządzeniami |  |
| 3.1 | Pomieszczenie na sprzęt obok działu technicznego, gdzie znajduje się sprzęt/oprogramowanie dla urządzenia obrazującego. | TAK NIE |
| 4 | Przebieralnia |  |
| 4.1 | Jedna przebieralnia dla pacjentów | TAK NIE |
| 4.2 | Wyposażenie: siedzisko, haczyki na ubrania, lustro, mała półka, system przywoływania personelu | TAK NIE |
| 5 | Sterownia |  |
| 5.1 | Sterownia wyposażona w zamykane szafki górne z zamkami typu push-lock. | TAK NIE |
| 5.2 | Ergonomiczne biurko umożliwiające pracę dla 2 operatorów. | TAK NIE |
| 5.3 | 2 krzesła. | TAK NIE |
| 6 | Wejścia |  |
| 6.1 | Drzwi wykonane z profili aluminiowych z izolowaną płytą warstwową – w panelu w okno o wymiarach 600 x 400 mm z szybą zapewniającą prywatność. | TAK NIE |
| 6.2 | Wejście 1: | TAK NIE |
| 6.2.1 | Wejście za pomocą drabinek zaczepowych z antypoślizgowym wykończeniem oraz z aluminiową poręczą. | TAK NIE |
| 6.2.2. | Drzwi tego wejścia można zablokować pod kątem 90 stopni i 180 stopni. | TAK NIE |
| 6.2.3. | Nad wejściem znajduje się oświetlenie zewnętrzne. | TAK NIE |
| 6.2.4. | Możliwość użycia podestu składanego w ganku wnękowym w połączeniu z zadaszeniem chroniącym pacjentów przed warunkami atmosferycznymi. | TAK NIE |
| 6.3 | Wejście 2: | TAK NIE |
| 6.3.1 | Drzwi wejściowe z daszkiem. | TAK NIE |
| 6.3.2 | Za zadaszeniem zamontowana jest elektrycznie sterowana roleta. | TAK NIE |
| 6.3.3. | Podnośnik hydrauliczny, który zapewnia dostęp do poziomu podłogi nadwozia, przystosowany do noszy i wózków inwalidzkich, ze względów bezpieczeństwa wyposażony w poręcz. | TAK NIE |
| 7 | Podnośnik dla pacjenta |  |
| 7.1 | Umieszczony bezpośrednio po prawej stronie nadwozia, z daszkiem, marki Dhollandia | TAK NIE |
| 7.2 | Zasilanie podnośnika: 400 V. | TAK NIE |
| 7.3 | Podnośnik może być sterowany za pomocą pilota. W przypadku awarii pilota, możliwość użycia zamontowanego stałego przycisku awaryjnego. | TAK NIE |
| 7.4 | Maksymalne obciążenie 1500 kg. | TAK NIE |
| 7.5 | Podnośnik wyposażony w poręcze i bramkę bezpieczeństwa | TAK NIE |
| 8 | Pomieszczenie badań |  |
| 8.1 | Stała ściana oddzielająca z izolacją akustyczną wykonaną ze szkła ochronnego wraz z elementem klatki Faraday | TAK NIE |
| 8.2 | Szyby z rolowaną kurtyną i zintegrowanymi żaluzjami, montowanymi w celu ochrony prywatności pacjenta. | TAK NIE |
| 8.3 | Zamontowany w suficie główny panel klatki Faradaya | TAK NIE |
| 8.4 | 2 szafki górne. | TAK NIE |
| 8.5 | Szafa na cewki z roletami. | TAK NIE |
| 9 | Podłoga |  |
| 9.1 | We wszystkich pomieszczeniach bardzo mocna i trwała wykładzina podłogowa. | TAK NIE |
| 9.2 | Podłoga wykonana z cokołem higienicznym. | TAK NIE |
| 10 | Sufit |  |
| 10.1 | Sufit aluminiowy perforowany z otworami wentylacyjnymi. | TAK NIE |
| 10.2 | Kolor biały. | TAK NIE |
| IV | NADWOZIE |  |
| 1 | Wymiary |  |
| 1.1 | Długość: 13550 mm zewnętrzna. | TAK NIE |
| 1.2 | Szerokość: 2550 mm zewnętrzna. | TAK NIE |
| 1.3 | Wysokość: 4040 mm od podłogi. | TAK NIE |
| 2 | Ściany |  |
| 2.1 | Izolowana medyczna płyta warstwowa o wartości U 0,48 W/m2.K z wbudowaną osłoną stalową, zgodnie z obliczeniami dostawcy urządzenia MR oraz wbudowaną miedzianą osłoną chroniącą przed promieniowaniem; wewnątrz trójwarstwowa pokryta twardym tworzywem sztucznym. | TAK NIE |
| 2.2 | Kolor ścian: do wyboru przez Zamawiającego. | TAK NIE |
| 3 | Podłoga |  |
| 3.1 | Izolowana medyczna płyta warstwowa z wbudowaną osłoną stalową, zgodnie z obliczeniami dostawcy jednostki MR i wbudowaną miedzianą osłoną chroniącą przed promieniowaniem. | TAK NIE |
| 3.2 | Podłoga pokryta antystatycznym PVC. | TAK NIE |
| 3 | Kolor podłogi: do wyboru przez Zamawiającego. | TAK NIE |
| 4 | Dach |  |
| 4.1 | Izolowana medyczna płyta warstwowa z wbudowaną osłoną stalową i miedzianą Klatką Faradaya, wewnątrz trójwarstwowa. | TAK NIE |
| 4.2 | Zastosowana ścieżka antypoślizgowa. | TAK NIE |
| 4.3 | Wymagana zabezpieczająca śruba oczkową na dachu. | TAK NIE |
| 4.4 | Właz dachowy w zestawie. | TAK NIE |
| 4.5 | Oznakowanie obszaru bezpiecznego do poruszania się. | TAK NIE |
| 5 | Oświetlenie zewnętrzne |  |
| 5.1 | 4 zewnętrzne światła 230 Volt. | TAK NIE |
| 6 | Wykończenie: |  |
| 6.1 | Pojazd zostanie dostarczony w kolorze białym RAL9010. | TAK NIE |
| 7 | Obszar techniczny (Obszar techniczny z przodu naczepy z generatorem i klimatyzacją). |  |
| 7.1 | Generator: | TAK NIE |
| 7.1.1 | Agregat 60 KVA dźwiękoszczelny, zainstalowany w dolnej części obszaru technicznego. | TAK NIE |
| 7.1.2. | Silnik – 5 stopniowy Iveco lub podobny, 1500 obr/min, 4 cylindry, chłodzony powietrzem. | TAK NIE |
| 7.1.3 | Agregat prądotwórczy: Leroy Somer LSA, 230/400 Volt, 50 Hz. | TAK NIE |
| 7.2 | Akcesoria: | TAK NIE |
| 7.2.1 | System monitorowania pracy agregatu | TAK NIE |
| 7.2.2 | 3x Amperomierz 3x mierniki częstotliwości i licznik godzin. | TAK NIE |
| 7.2.3 | System automatycznego startu / zasilanie sieciowe / zasilanie z agregatu. | TAK NIE |
| 7.3 | # Zestaw prądotwórczy zamontowany w szafie dźwiękochłonnej, dzięki czemu poziom hałasu jest zredukowany do minimum. | TAK # NIE |
| 7.3.1 | # Zbiornik na olej napędowy zamontowany pod generatorem o pojemności 220 litrów. | TAK # NIE |
| 7.3.2 | # Lampka kontrolna informująca o pracy agregatu zamontowana na zewnątrz nadwozia. | TAK # NIE |
| 7.4 | # Oddzielna lampka alarmowa zamontowana w pomieszczeniu kontrolnym informująca o pracy generatora, pozwalająca uniknąć skanowania przy zasilaniu wyłącznie z generatora. | TAK # NIE |
| 7.5 | System chłodzący z technologią „fan coil” zgodnie z wytycznymi medycznymi producenta urządzenia medycznego. System chłodzenia spełniający wymogi w krajach EU oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. | TAK NIE |
| 7.6 | Szafa w pomieszczeniu technicznym wykorzystana do zamontowania panelu sterowania elektrycznego, zawierającego: 3 amperomierze, miernik Hz, 3 woltomierze, tester faz (multimetr), sterowanie oświetleniem całej jednostki, przełącznik odwracający kierunek obrotów dla agregatu energetycznego oraz przełącznik odwracający fazy wraz z lampką kontrolną. | TAK NIE |
| 7.7 | 10 oddzielnych gniazd 230 Volt zamontowanych w różnych miejscach. | TAK NIE |
| 7.8 | Instalacja elektryczna 230 Volt i 400 Volt. | TAK NIE |
| 7.9 | Jednostka podłączona za pomocą złącza 250 Amp/400Volt Marechal. | TAK NIE |
| 7.10 | W jednej z górnych szafek pomieszczenia kontrolnego wbudowane radio zapewniające muzykę w pomieszczeniu MRI. | TAK NIE |
| 7.11 | Naczepa MRI z certyfikatem NEN1010, przygotowana również do standardów BS. | TAK NIE |
| 7.12 | Instalacja elektryczna dostosowana zarówno do krajów EU oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. | TAK NIE |
| V | SPECYFIKACJA TECHNICZNA NACZEPY |  |
| 1 | Wymiary podwozia naczepy |  |
| 1.1 | Wymiar | TAK NIE |
| 1.1.1 | Długość: 13550 mm | TAK NIE |
| 1.1.2 | Szerokość: 2550 mm | TAK NIE |
| 1.1.3 | Wysokość profilu: 160 mm | TAK NIE |
| 1.1.4 | Wysokość sprzęgu: 1200 mm | TAK NIE |
| 1.1.5 | Wysokość podwozia: 1360 mm | TAK NIE |
| 1.2 | Masa | TAK NIE |
| 1.2.1 | Nacisk na siodło: 12.000 kg | TAK NIE |
| 1.2.2 | Całkowity nacisk na oś 20.000 kg | TAK NIE |
| 1.2.3 | Dopuszczalne obciążenie całkowite: 32.000 kg | TAK NIE |
| 2 | Podwozie |  |
| 2.1 | Płaska rama aluminiowa z 2 profilami głównymi połączonymi profilami poprzecznymi i profilem krawędziowym. | TAK NIE |
| 2.2 | Układ podwozia oparty na dwuosiowym samochodzie ciężarowym. | TAK NIE |
| 2.3 | Kolor czarny. | TAK NIE |
| 3 | Złączki pneumatyczne/elektryczne i szafka na klucze |  |
| 3.1 | Z przodu profil poprzeczny ze stanowiskiem do podłączeń elektrycznych i pneumatycznych (standard UE). | TAK NIE |
| 3.2 | Przyłącze EBS/ABS. | TAK NIE |
| 3.3 | Przyłącze 24 V. | TAK NIE |
| 3.4 | Złącze elektryczne 1x7 i 1x15 pin. | TAK NIE |
| 3.5 | Przyłącza pneumatyczne, | TAK NIE |
| 3.6 | Schowek na klucze zapasowe z przodu profilu poprzecznego. | TAK NIE |
| 4 | Oświetlenie LED i oznakowanie |  |
| 4.1 | Instalacja elektryczna 24V, 7-biegunowa. | TAK NIE |
| 4.2 | Światła tylne z wbudowanymi światłami hamowania i kierunkowskazami. | TAK NIE |
| 4.3 | 1 światło przeciwmgielne. | TAK NIE |
| 4.4 | 2 światła cofania i oświetlenie tablicy rejestracyjnej, - Pomarańczowe światła boczne. | TAK NIE |
| 4.5 | 2 białe światła drogowe z przodu. | TAK NIE |
| 4.6 | 2 czerwone światła drogowe z tyłu. | TAK NIE |
| 4.7 | 2 kierunkowskazy boczne. | TAK NIE |
| 4.8 | 2 tablice rejestracyjne. | TAK NIE |
| 5 | # Zabezpieczenie pojazdu |  |
| 5.1 | # Całe podwozie natryskiwane jednoskładnikowym podkładem wypełniającym, warstwą o grubości co najmniej 30 mikronów oraz wysoko wypełniającą powłoką syntetyczną, łączna grubość suchej warstwy to co najmniej 120 mikronów. | TAK # NIE |
| 6 | Osie i zawieszenie |  |
| 6.1 | Osie z zawieszeniem pneumatycznym z 2 osiami ECO, które mają niewielkie wymagania konserwacyjne. | TAK NIE |
| 6.2 | Techniczna nośność na oś 10000 kg z bębnami hamulcowymi 420 x 200 mm i bezazbestowymi okładzinami hamulcowymi. | TAK NIE |
| 6.3 | System jest wyposażony w hydrauliczny zawór wznoszący i opadający oraz automatyczne nastawniki hamulców. | TAK NIE |
| 6.4 | Obie osie wyposażone w siłowniki hamulcowe sprężynowe do parkowania. | TAK NIE |
| 6.5 | Ostatnia oś dostarczona z mechanicznym wspomaganiem kierownicy. | TAK NIE |
| 7 | Układ kierowniczy |  |
| 7.1 | Sterowanie mechaniczne na ostatniej osi. | TAK NIE |
| 8 | Układ hamulcowy |  |
| 8.1 | 2-przewodowy układ hamulcowy Wabco, który zależnie od obciążenia łączy się z układem pneumatycznym i układem hamulcowym sprężynowym. | TAK NIE |
| 8.2 | Na obu osiach system Wabco ABS EBS 4S/3M. Wersja D. | TAK NIE |
| 9 | Koła |  |
| 9.1 | 8 felg stalowych (opcjonalnie aluminiowych), centrowanie piasty, z oponami 275/70 R 22,5 XZA. | TAK NIE |
| 10 | Poziomowanie |  |
| 10.1 | Mobilna przyczepa MRI wyposażona w 2 indywidualne podpory hydrauliczne (przygotowane do pracy w temperaturze do - 25°C) połączone z 2 mechanicznymi podporami poziomującymi. | TAK NIE |
| 10.2 | W tylnej części naczepy 2 stojaki elektryczne, które mogą być podparte kompozytowymi blokami poziomującymi. | TAK NIE |
| 10.3 | Dostawca dostarczy 2 zestawy bloków wyrównujących: - 4x (400 x 400 x 40), - 4x (400 x 400 x 80). | TAK NIE |
| 11 | Miejsce do przechowywania w podwoziu |  |
| 11.1 | W dolnej części pojazdu szafki ze stali nierdzewnej z drzwiczkami wykonanymi zgodnie z przepisami BHP. | TAK NIE |
| VI | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |
| 1 | System monitorowania. |  |
| 1.1 | System monitorowania obejmujący następujące czujniki: - temperatura układu chłodzenia, - Podłączenie linii energetycznej, - wilgotność, - pozycja przyczepy, - temperatura. | TAK NIE |
| 1.2 | System alarmowy przeciwpożarowy spełniający wymogi krajów EU oraz spełniający wymogi w krajach EU oraz w Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przygotowany do spełnienia standardu BS | TAK NIE |
| 2 | Dodatkowe wyposażenie wewnątrz urządzenia |  |
| 2.1 | Obrazek ścienny wewnątrz pokoju badań MR | TAK NIE |
| 2.2 | Kolorowe oświetlenie LED wewnątrz pokoju badań MR | TAK NIE |
| 2.3 | Wirtualny świetlik: Sufit nad łóżkiem MR zostanie wykonany z zastosowaniem wirtualnego świetlika. Projekt według ustaleń z Zamawiającym. Wymiary świetlika 1200 mm x 1800 mm | TAK NIE |
| 3 | Oznakowanie zewnętrzne naczepy. |  |
|  | OZNAKOWANIE zgodnie z projektem Zamawiającego. | TAK NIE |
| VII | TERMIN DOSTAWY |  |
| 1 | Dostawa: 30.06.2023 r. | TAK NIE |
| VIII | GWARANCJA, SERWIS I JAKOŚĆ |  |
| 1 | Gwarancja: |  |
| 1.1 | 60 miesięcy na konstrukcję wielowarstwową | TAK NIE |
| 1.2 | 24 miesięcy na materiał i części, z wyłączeniem produktów zużywających się. | TAK NIE |
| 1.3 | Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. | TAK NIE |
| 2 | Serwis |  |
| 2.1 | Umowa serwisowa i konserwacyjna na 24 miesiące na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. | TAK NIE |
| 2.2 | Umowa na przeglądy i serwis wchodzi w życie z datą dostawy mobilnej jednostki MRI. | TAK NIE |
| 2.3 | Przegląd i serwis co 6 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd nastąpi po 6 miesiącach od daty dostawy mobilnej jednostki MRI. | TAK NIE |
| 2.4 | Modernizacja zasłon rolowanych z budowanymi żaluzjami: 2 x okno RF i 1 x okno drzwi wejściowych | TAK NIE |
| 3 | Cykl życia |  |
| 3.1 | Co najmniej 15 lat. | TAK NIE |
| 4 | Jakość |  |
| 4.1 | Certyfikat ISO 9001 | TAK NIE |
| IX | WARUNKI PŁATNOŚCI |  |
| 1 | Etap 1 - 40% wartości zamówienia, płatne po 30 dniach od złożenia zamówienia Etap 2 - 30% wartości zamówienia, płatne po 60 dniach od złożenia zamówienia Etap 3 - 20% wartości zamówienia, płatne po montażu rezonansu magnetycznego Etap 4 - 10% wartości zamówienia, płatne po podpisaniu protokołu końcowego, przed transportem | TAK NIE |

VI Termin wykonania zamówienia

Realizacja zamówienia nie przekroczy daty ……………………

VII Ważność oferty

……………………………………………….

VIII Kontakt do osoby nadzorującej zamówienie po stronie Wykonawcy

Imię i nazwisko: …...…………………………………………………………………

Stanowisko:…………………………………………………………………………….

Tel: ………………………………………………………………………………………….

e-mail: ..……………………………………………………………………………………

IX Oświadczenia Wykonawcy

Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treści zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie wnoszę/nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam/y, że uzyskałem/uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oświadczam/y, że czuję/czujemy się związany/i ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

Zapoznałem/zapoznaliśmy się z Załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego dotyczącymi art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

……………………………………………………………….……………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Niepotrzebne skreślić